杭州市生态环境局临安分局噪声自动监测系统

运维项目询价

按照杭生态办〔2014〕42号关于印发《杭州市2014年度生态文明建设目标责任书》的通知，做好控噪措施，确保各类功能区噪声总体符合国家标准，完成4个噪声自动监测系统建设任务。由于自动监测设备专业性强，要求运维人员有相应的运维技术和能力，需委托专业技术人员进行运维，保障设备正常运行，数据完整准确可靠，以满足上级考核要求。

| 序号 | 项目名称 | 站点数量 | 运维期限 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市生态环境局临安分局噪声自动监测系统运维项目 | 4 | 一年 | 具体采购需求见询价公告 |

一、报价总额不超过8.69万元。

二、评审原则。

服务满足要求的，按有效报价由低到高的顺序入围1家供应商（有选择性的报价、高于上限价的报价或者经询价小组认定服务不满足采购要求的，均作无效标处理）

三、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不允许联合体投标。

四、采购文件的获取

1．获取时间：2021年08月12日至2021年08月17日10：00时；

2．获取方式：浙江政府服务网获取电子招标文件，资格后审。

五、公告期限

2022年08月18日至2022年08月22日10：00时。

六、投标材料

报价单，资质材料。

七、投标截止时间和地点

投标人应于2022年08月22日10时00分前将投标文件密封送交到杭州市临安区锦城街道江桥路396号三楼会议室，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点

开标时间：2022年08月22日10时00分

开标地点：杭州市临安区锦城街道江桥路396号三楼会议室

九：付款方式

签订合同后支付50%预付款，运维结束后按考核结果支付剩余50%费用。

十：联系人：许振波  联系电话：18368038358

十一：采购需求

1. 总则

1.1 对各点的仪器设备应建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP地址等）、仪器故障检修更换记录等；

1.2 台风、暴雪、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

1.3 检查维护应由专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等。

1.4 保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

2.日常检查

2.1应每天定时远程自检。

2.2 每日检查各监测站点的数据传输情况是否正常。若发现某站点数据传输异常，应立即查明原因并排除故障。短时无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

2.3 每日通过远程监控系统检查各站点运行状况是否正常。

2.4 每日应对各站点的时钟和日历设置进行检查，若发现时钟和日历错误应及时调整。

2.5 每日应对各站点噪声事件的录音进行回放，备注主要噪声源。

2.6 每日应检查数据是否异常，如：数据极高或极低、持续不变或与前几日平均值相差较大等。出现异常值时，均不得擅自删除，应先检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效。

2.7日常检查情况应每日记录。

3.定期巡检及维护

3.1 应定期（至少每月一次）进行声校准。

3.2 检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物。

3.3 对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。

3.4 检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求见下表：

| 设备名称 | 维护对象传声器 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 传声器 | 传声器 | 外观是否变形、破损，进行声校准 |
|  | 防风罩 | 视风化和清洁情况更换 |
| 噪声分析仪 | 所有电参数 | 检查是否正常 |
|  | 空开 | 检查有无跳闸 |
|  | 网络设备 | 检查路由器工作状态、通讯数据传输是否正常 |
| 辅助设备 | 供电电源 | 是否正常运行 |
|  | 太阳能蓄电池／干式蓄电池 | 电压是否稳定、是否欠压、漏液 |
|  | 气象仪 | 是否清洁、无变形、无破损 |
|  | 车流量监测仪 | 车流量是否准确 |
|  | 风扇 | 通风是否正常、是否有异响 |

3.5 检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

3.6采用手持式风速仪，对气象单元自动监测的风速值进行核对。

3.7 做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行。

3.8 备份上月功能区声环境质量自动监测的原始数据，包括气象、车流量等相关数据。

4.年度维护

4.1 盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保噪声自动监测系统正常运行。

4.2 按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

4.3 视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全稳固。

4.4 对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

4.5 对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级。

4.6 对维护及更换配件情况进行记录。

4.7存档上年的原始监测数据。

5.管理

5.1在运维管理期间，运维方拥有管理自主权，但没有对外经营权。

5.2在委托管理期间，运维方应严格按照甲方制订的操作规范和和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修。

5.3不论何时，运维方都应承担监测数据的保密责任。按照委托方的要求，进行报告和传输有关的监测数据，不得向外界传递任何监测数据。

6.维修服务

6.1维修响应时间：出现故障，专职工程师30分钟内联系客户，2小时给出解决方案，要现场解决的48小时到达现场。

6.2硬件更换服务：无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺问题而发生故障的部件。

6.3备用机服务：如果在规定时限内不能恢复故障，提供备用设备替换故障设备。

7.有关费用处理

7.1包括所有服务费、备品备件、专用工具、技术资料、耗材、人员工资、车辆、站点电费、网络通讯费、保险、税费等（包含合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所产生的费用）一切费用。所有相关费用应包含在投标总价中, 投标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

8.运维企业：

8.1运维企业为专业声学设备制造厂家或经厂家授权的且独立能力完成噪声自动监测系统运行维护的特约维修点。

8.2运维人员：专职运维常备人员不得少于2人。

杭州市生态环境局临安分局

2022年 8月18日

报 价 单

杭州市生态环境局临安分局:

我公司对杭州市生态环境局临安分局噪声自动监测系统运维项目询价的最终报价为人民币：          （大写）。我公司中标后一定严格按照询价函的要求，保质保量，按时提供运维服务。

XXXX公司

年   月  日